Laserowa drukarka do kasetek – szt. 1.

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji urządzenia 2024 lub nowszy | TAK |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane Urządzenie seryjne bez dodatkowych modyfikacji. | TAK |  |  |
| 3. | Drukarka laserowa umożliwiająca wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych, nadruk na 1 stronie kasetki - od frontu – szt 1 | TAK |  |  |
| 3.1 | Całkowity czas nadruku jednej kasetki do 4 sekund | TAK |  |  |
| 3.2 | Nadruk odporny na czynniki fizykochemiczne m. in. wysoka temperatura, odczynniki powszechnie używane w histopatologii. | TAK |  |  |
| 3.3 | Druk laserowy bezpośrednio na kasetkach histopatologicznych, minimum: -z powierzchnią opisowa nachyloną pod kątem 35⁰ jak również 45⁰ -z zamkniętym wieczkiem -otwartych ( bez wieczka) -nieprzewidzianych przez producentów kasetek do nadruku laserowego (kasetki bez specjalnego pigmentu) | TAK |  |  |
| 3.4 | trwałość lasera: nie gorsza niż 24 miliony kasetek. | TAK |  |  |
| 3.5 | Rozdzielczość druku: min. 2500 dpi | TAK |  |  |
| 3.6 | Moc lasera < 5W | TAK |  |  |
| 3.7 | Wygodny dotykowy, kolorowy panel kontrolny do obsługi urządzenia | TAK |  |  |
| 3.8 | Wielkość ekranu dotykowego min. 8” | TAK |  |  |
| 3.9 | Rozdzielczość ekranu min. 800*1280 | TAK |  |  |
| 3.10 | Możliwość projektowania szablonu etykiety bezpośrednio w urządzeniu oraz na komputerze z możliwością automatycznego przesłania do drukarki. | TAK |  |  |
| 3.11 | Możliwość zapisania wielu szablonów wydruków i przełączania się między nimi z poziomu głównego menu drukarki oraz z poziomu komputera | TAK |  |  |
| 3.12 | Możliwość nanoszenia kodów kreskowych dwuwymiarowych (2D) typu Datamatrix, tekstu, grafiki oraz cyfr. | TAK |  |  |
| 3.13 | Karuzelowy zasobnik kasetek na min. 6 magazynków | TAK |  |  |
| 3.14 | Możliwość obrotu karuzelowego zasobnika na kasetki w 2 kierunkach (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) | TAK |  |  |
| 3.15 | Mechanizm karuzelowy umożliwiający wybór podajnika (na podstawie informacji przesłanych z systemu LIS), z którego drukarka ma pobrać kasetkę | TAK |  |  |
| 3.16 | Magazynki na minimum 75 kasetek | TAK |  |  |
| 3.17 | Drukarka wykłada kasetki po zadruku w sposób uporządkowany (jedna obok drugiej) na tacę rozładunkową | TAK |  |  |
| 3.18 | Mechanizm automatycznego stopniowego wysuwania tacy na wydrukowane kasetki w przypadku zapełniania kolejnych rzędów | TAK |  |  |
| 3.19 | Rząd kasetek w tacy rozładunkowej o pojemności minimum 10 kasetek, 10 rzędów. | TAK – 20 PK NIE – 0 PK |  |  |
| 3.20 | Liczba tac rozładunkowych zapewniająca odbiór na 300 kasetek. | TAK |  |  |
| 3.21 | Czujnik wykrywający zapełnienie rzędów tacy na zadrukowane kasetki. | TAK |  |  |
| 3.22 | Możliwość całkowitego wyjęcia tacy z urządzenia. | TAK |  |  |
| 3.23 | Możliwość nadruku pojedynczych kasetek oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika | TAK |  |  |
| 3.24 | Możliwość automatycznej detekcji koloru kasetki w podajniku | TAK – 10 PK NIE – 0 PK |  |  |
| 3.25 | Możliwość automatycznego przełączania magazynku z kasetkami w zależności od wybranego koloru (urządzenie automatycznie lokalizuje gniazdo, w którym zainstalowany jest magazynek z wybranym kolorem kasetek poprzez sprawdzanie koloru kasetki przed wydrukiem) | TAK – 10 PK NIE – 0 PK |  |  |
| 3.26 | Sygnalizacja braku kasetek w magazynkach i automatyczne wznowienie kolejki wydruku po uzupełnieniu kasetek. | TAK |  |  |
| 3.27 | Uchylny panel przedni umożliwiający szybki dostęp do wnętrza urządzenia w celu rutynowej konserwacji, awarii lub czyszczenia. | TAK |  |  |
| 3.28 | Jeżeli urządzenie posiada filtry wymienne okresowo, należy dostarczyć ilość wymaganą przez producenta na okres trwania gwarancji. | TAK |  |  |
| 3.29 | Konieczność integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym Zakładu Patomorfologii Klinicznej – PatARCH firmy MedLAN | TAK |  |  |
| 3.30 | Wbudowany system awaryjnego zasilania lub UPS zewnętrzny podtrzymujący pracę urządzenia przez min. 30 min | TAK |  |  |
| 4. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w Polsce | Tak |  |  |
| 5. | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń | Tak |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi (w tym czyszczenia/dezynfekcji) w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak |  |  |
| 7. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |  |
| 8. | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |
| 9. | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego | Tak |  |  |
| 10 | Gwarancja min. 36 miesiące | Tak |  |  |